--

ВИМІРЮВАЧ

ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

«Міліомметр К540-4С»

Настанова що до експлуатування

К5404C-41121.001РЕ

Зміст

1.	ОПИС І РОБОТА ВИРОБИ	4

1.1.	Призначення	4

1.2.	Умови експлуатації	4

1.3.	Технічні характеристики	5

1.4.	Комплектність	5

1.5.	Устрій К540-4С	6

1.6.	Пакування	8

2.	ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ	9

2.1.	Експлуатаційні обмеження	9

2.2.	Заходи безпеки при роботі з К540-4С	9

2.3.	Порядок роботи	9

2.4.	Можливі несправності	12

3.	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	12

4.	ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	12

5.	МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ	13

6.	СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	13

7.	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	13

8.	РЕКЛАМАЦИИ	14

Цей посібник з експлуатації, поєднаний з паспортом, спеціально призначений для ознайомлення з пристроєм, технічними даними та принципом роботи вимірювачів електричного опору обмоток трансформаторів «Міліомметри К540-4С» (далі К540-4С, прилад або вимірювач) в обсязі, необхідному для їх експлуатації та підтримки в постійній готовності до роботи.

- ОПИС І РОБОТА ВИРОБИ

  - Призначення

Вимірювач К540-4С призначений для вимірювання активного електричного опору обмоток силових трансформаторів в польових і лабораторних умовах за вимогами ГОСТ 3484.1-88

  - Умови експлуатації

    - К540-4С має наступні нормальні умови застосування:

- температура навколишнього повітря, С ................................................... 20 ± 5;

- відносна вологість повітря,% ................................................... .30-50;

- атмосферний тиск, кПа (мм рт. ст.) .................. від 84 до 106,7 (від 630 до 795);

    - К540-4С призначений для експлуатації в наступних робочих умовах застосування:

- температура навколишнього повітря, ° С ........................... від мінус10 до плюс 40;

- відносна вологість повітря,% ....................................... до 80 при 25 ° С;

- атмосферний тиск, кПа (мм. рт. ст.) ............... ... від 84 до 106,7 (від 630 до 800);

    - Граничні умови транспортування:

- температура навколишнього повітря, ° С ........................ ... від мінус 25 до плюс 55;

- відносна вологість повітря,% до ....................................... 95 при 25 ° С;

- атмосферний тиск, кПа (мм рт. ст.) .................. від 84 до 106,7 (від 630 до 800);

- транспортна тряска:

  - число ударів в хвилину ............................................................... 80-120;

  - максимальне прискорення, м / с2 ......................................................... ... 30;

  - Технічні характеристики

    - К540-4С забезпечує вимірювання електричного опору, обчислюючи його за значеннями струму і напруги на об'єкті випробування. Вимірювання проводяться по чотирипроводовій схемі при струмі до 1 А.

    - Технічні характеристики К540-4С наведені в таблиці 1

# Таблиця 1

| № | параметр | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Межі вимірювання опору, Ом | Від 0,0010 до 2000 |
| 2 | Максимальне значення напруги, В | 48 ± 2 |
| 3 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання опору, Ом не більше | 0,005 • Rx + 1 о.м.р. |
| 4 | Максимальний струм через обмотку, А | 1,0 ± 0,1 |

    - Межа допустимої додаткової похибки вимірювання, викликаної зміною температури навколишнього повітря від нормальної до будь-якої в межах робочої області, не перевищує половини межі допустимої основної абсолютної похибки вимірювання на кожні 10 градусів зміни температури.

    - К540-4С забезпечує виведення результатів вимірювань на рідкокристалічний дисплей (РК).

    - Зображення цифр і знаків на дисплеї помітно на відстані не менше 0,8 м при зовнішньої освітленості від 10 до 1000 лк.

    - К540-4С в нормальних і робочих умовах застосування готовий до роботи протягом не більше однієї хвилини після включення.

    - Габаритні розміри:

- Вимірювач К540-4С - 280 мм х 240 мм х 125 мм,

- Маса: Вимірювач К540-4С - 3,7 кг.

    - Середнє напрацювання на відмову для робочих умов застосування не менше 4000 год.

    - Середній термін служби вимірювача - не менше 8 років.

  - Комплектність

# К540-4С поставляється в комплектності, зазначеної в таблиці 2.

# Таблиця 2

| Позначення | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| К5404C-41121.001РЕ | Вимірювач електричного опору обмоток трансформатора «К540-4С» Настанова | 1 |  |
| К5404C-411212.002C | Вимірювач електричного опору обмоток трансформатора «К540-4С» | 1 |  |
| КІС-8 К5404-685621.002 | Кабель вимірювальний | 4 | довжина 8м |
| КС | Кабель мережевий | 1 | покупне |
| К5404-323229.002 | Тара транспортна |  |  |

  - Устрій К540-4С

    - Принцип діїК540-4Сзаснованийна одночасному вимірі значень напруги, що подається на об'єкт випробувань і протікає через нього струму. Вимірювання виконуються за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Інформація про значення величин надходить в мікропроцесорний блок, де обчислюється величина активного опору. Отримана інформація відображається на рідкокристалічному екрані.

    - Особливістю приладу К540-4С є те, що для зменшення часу насичення осердя трансформатора, опір обмоток якого вимірюється, застосований форсований режим подачі напруги. На початку вимірювань прилад визначає час насичення осердя за швидкістю зростання струму обмотці і в разі часу наростання струму менше 30-40с. включається режим подачі стабільної напруги і прилад автоматично починає вимірювати опір при сталому процесі.

# В разі, якщо розрахунковий час наростання струму більше 1-2 хвилин, то включається форсований режим і на обмотку трансформатора подається напруга до 50 В, а при наближенні струму до величини 1 А, включається режим стабілізації напруги, а струм встановлюється при цьому стабільним через 10-20с.

Малюнок 1.1. - Вимірювач К540-4С. Схема електрична принципова

8

9

7

3

5

4

6

2

1

Малюнок 1.2. - Зовнішній вигляд панелі К540-4С

1. Роз'єми для підключення вимірювальних проводів.

2. Рідкокристалічний дисплей.

3. Кнопка «СТОП».

4. Ручка управління К540-4С.

5. Кнопка «СТАРТ».

6. Клема «Заземлення».

7. Роз'єм живлення.

8. Тумблер включення.

9. Вентиляційні отвори.

  - Пакування

    - Пакування повинна проводитися тільки після повного вирівнювання температури вимірювача і температури навколишнього повітря приміщення, де виробляється упаковка. Приміщення, в якому проводиться консервація і пакування, має бути чистим, відносна вологість не повинна перевищувати 70% при температурі навколишнього повітря 20 ± 5 °С. Вимірювач, що підлягає пакуванню, не повинен мати пошкоджень покриття, повинен бути надійно захищені від впливу зовнішнього середовища.

    - Складові частини вимірювача, ЗІП і експлуатаційна документація укладаються в тарний ящик. Пакування повинно забезпечувати фіксацію вантажу всередині ящика при транспортуванні.

    - На тарні ящики наносяться маніпуляційні знаки «КРИХКЕ. ОБЕРЕЖНО »,« БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ »,« ВЕРХ ».

- ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

  - Експлуатаційні обмеження

- Забороняється проводити вимірювання опору на ділянці ланцюга, що містить джерело живлення;

- Час безперервної роботи при температурі навколишнього повітря від 25 ° С до 40 ° С обмежена двадцятьма хвилин. Після цього повинен бути організований перерву на 20 хвилин і приладом можна користуватися ще 20 хвилин і т.д.

  - Заходи безпеки при роботі з К540-4С

- Експлуатація вимірювача може здійснюватися одним оператором з числа електротехнічного персоналу, що вивчила даний документ, який пройшов підготовку по практичній роботі з вимірювачем, і мають групу з електробезпеки, що дозволяє йому працювати в тих установках, де планується проводити вимірювання омічного опору;

- Перед приєднанням вимірювальних проводів приладу до вводів силового трансформатора накласти на них переносне заземлення;

- Робота з К540-4С повинна виконуватися відповідно до правил техніки безпеки в електроустановках (ДНАОП 0.00-1.21).

- Перед приєднанням вимірювальних проводів приладу до вводів трансформатора останній повинен бути расшинований. Забороняється від'єднувати вимірювальні дроти від трансформатора або від приладу під час вимірювань до тих пір, поки на екрані дисплея приладу значення струму в вимірюваної ланцюга досягне нульового значення.

  - Порядок роботи

    - Розташувати прилад на горизонтальній поверхні біля випробуваного трансформатора (бажано в тіні)

    - Заземлити прилад, підключивши заземлення до клеми заземлення. Дивись пункт 6, Рис 1.1

    - Розмотати вимірювальні кабелі і акуратно прокласти їх від приладу до виводів силового трансформатора.

    - УВАГА!!! Перед підключенням на виводи трансформатора необхідно накласти переносне заземлення.

# Підключити вимірювальні кабелі за допомогою затискачів типу "крокодил" до виводів обмотки силового трансформатора.

(В комплект може входити 4 або 8 кабелів) Кабелі позначені різнокольоровими бирками.

Фаза А - (L1) - жовтого кольору.

Фаза В - (L2) - зеленого кольору.

Фаза С - (L3) - червоного кольору.

Нейтраль (N) - чорного кольору(жовто-зелений).

    - Підключити вимірювальні кабелі до відповідних роз'ємів приладу відповідно до кольорової маркуванням описаної в п. 2.3.3.

    - Зняти переносне заземлення з виводів трансформатора.

2.3.7 Підключити прилад мережевим проводом до мережі 220 В 50 Гц.

2.3.8 Включити прилад тумблером на лицьовій панелі п 8, малюнок 1.2. При цьому на індикаторі приладу повинна з'явитися напис <обмотка АВ>, включиться вентилятор і засвітиться червоним світлом клавіша включення.

2.3.9 Ручкою «+/-» п 4 малюнок 1.2 вибрати пару виводів трансформатора, між якими потрібно виміряти величину активного опору (АВ, ВС, АС, AN, BN, CN)

2.3.10 Натиснути кнопку старт п 5 малюнок 1.2. При цьому на екрані з'явиться наступні повідомлення «Налаштування», «Режим 1» або «Режим 2» малюнок 3 і малюнок 4. У режимі 1 прилад генерує постійну напругу на обмотку трансформатора і при швидкості зміни струму менше ніж 1% в хвилину зробить вимір активного опору обмотки. Вид повідомлення при цьому показаний на малюнку 5.

Малюнок 3.

Малюнок 4.

Малюнок 5.

В процесі вимірювання (коли на екрані повідомлення рас 5) через вимірювану обмотку протікає вказаний струм при зазначеному напрузі. Перший рядок на екрані відображена величина активного опору обмотки.

Оператор може оцінити стабільність струму, що протікає протягом певного часу і натиснути кнопку «Стоп» п 3 малюнок 1.2. При цьому збережена в обмотці трансформатора енергія виділяється на опорі, розташованому всередині приладу, а на екрані буде відображатися в цифровому вигляді значення струму через обмотку. При досягненні струму менше 10 мА прилад автоматично перейде в режим індикації отриманих значень і на екрані з'явиться повідомлення малюнок 6.

Малюнок 6

Отримані результати записати в протокол.

З огляду на те, що процес спадання струму апериодичний, то в осерді відповідних фаз залишається залишкова намагніченість і при повторному вимірі процес насичення осердя прискориться.

Рекомендується провести всі вимірювання опорів обраної пари фаз трансформатора при всіх положеннях перемикача напруги і записати отримані дані і тільки після завершення цих вимірів переходити до вимірювань наступної пари фаз. Для цього:ручкою «+/-» вибрати наступну пару виводів трансформатора (ВС або АС) і повторити п 2.3.10.

При вимірах опору обмоток в трансформаторах більше 10 МВА зазвичай включається «Режим 2» з форсованою подачею напруги і час установки стабільного значення струму може збільшитися до 0,5-1.5 хвилин (в трансформаторах більше 40 МВА може збільшиться і час спаду струму (до 10 20 с)

2.3.12 Після проведення всіх вимірювань необхідно натиснути кнопку «Стоп» і дочекатися виходу приладу в режим виведення результатів вимірювань,малюнок 4. Після цього через 1-2 хвилини можна накласти заземлення на виводи трансформатора і відключити кабелі від приладу і від трансформатора.

Увага! Деякі моделі приладів К540-4С оснащені передавачем «WI-FI» і дозволяють управляти процесом вимірювань і збережень даних за допомогою комп'ютера або планшета. Опис цього режиму дивись в додатку 1.

  - Можливі несправності

| Найменування несправності, зовнішні прояви і додаткові ознаки | Ймовірна причина | Можливе вирішення |
| --- | --- | --- |
| При включенні живлення кнопкою «ВКЛ» світлодіод живлення не світиться. На екрані К540-4С не засвічується дисплей. | 1. Відсутність напруги 2.Мережевий запобіжник несправний. 3.Несправность блоку живлення. | - Перевірити наявність напруги живлення. - Перевірити справність запобіжника, при необхідності замінити. - Направити в ремонт на підприємство виробник. |

- ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  - Технічне обслуговування К540-4Сзводиться до підтримки в чистоті

  - Перевіряти надійність гвинтових з'єднань на губах швидко знімними затискачами типу «Крокодил».

  - При проведенні технічного обслуговування необхідноочистити К540-4С від пилу марлевою серветкою.

- ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

  - К540-4С, упакований відповідно до вимог п. 1.9 цього посібника, може транспортуватися будь-яким видом транспорту в умовах, встановлених правилами перевезення вантажів типу 3 по ГОСТ 15150.

  - При транспортуванні повинна бути забезпечена захист транспортної тари з упакованим К540-4С від атмосферних опадів. Розстановка і кріплення вантажу в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення вантажу при транспортуванні, зміщення вантажу при транспортуванні не допускається.

  - Упакований, відповідно до вимог п. 1.9 цього посібника, вимірювач К540-4С слід зберігати в умовах, які повинні відповідати вимогам для атмосфери типу 1 по ГОСТ 15150.

- МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ

Методика повірки поширюється на вимірювач електричного опору К540-4С.

  - Методика повірки встановлює обсяг, вимоги повірки (калібрування), методи і засоби повірки (калібрування) та порядок оформлення результатів.

Міжповірочний інтервал - не більше 1 року.

- СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Вимірювач електричного опору К540-4С зав. № _____ відповідає обов'язковим вимогам державних стандартів, діючої технічної документації, і визнаний придатним для експлуатації.

М.П.

Дата випуску ______________ 20 ____ р.

___________________

Виробник ФОП Бутко Михайло Васильович, м. Харків, Україна

- ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

  - Підприємство-виробник (постачальник) гарантує працездатність (збереження експлуатаційних характеристик) К540-4С протягом 12 місяців з дня передачі замовнику.

  - В період гарантійного терміну експлуатації виробник виробляє безкоштовний ремонт К540-4С і його приладдя, що вийшли з ладу, за умови, що споживачем не були порушені правила експлуатації.

  - Гарантія не поширюється на К540-4С з механічними дефектами, отриманими в результаті недбалої транспортування і експлуатації.

  - Після закінчення гарантійного терміну виробник здійснює сервісне обслуговування за окремим договором.

- РЕКЛАМАЦИИ

При виникненні несправності К540-4С слід переслати постачальнику в повному комплекті з додатком рекламації, написаної в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням наступних даних:

- тип та зав. номер К540-4С;

- комплектність даного К540-4С;

- зовнішній прояв несправності;

- прізвище особи, яка заповнила рекламацію;

- зворотну адресу і контактний телефон.

Адреса постачальника вказано в договорі на поставку.

Увага! У схему вимірювача можуть бути внесені зміни, які не впливають на його технічні характеристики. Зовнішній вигляд окремих вузлів поставляється апарату може відрізнятися від наведених у керівництві з експлуатації.