вимірювач параметрів силових трансформаторів К540-4Р (К540-П) нАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ К5404-411182.1104001РЕ

Зміст

1 Опис і робота	7

1.1 Призначення	7

1.2 Умови застосування	7

1.3 Основні технічні дані	8

1.4комплектність	11

1.5 Пристрій і робота вироби	12

1.5.1 Опис зовнішнього вигляду	12

1.6 Експлуатація вимірювача	14

2 МАРКУВАННЯ та пломбування	15

3 Тара і упаковка	15

4 Вказівки заходів безпеки	15

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	16

5.1 Включення вимірювача	16

5.2 Сполучення ПК з вимірником	16

5.3 Опис основного меню вимірювача	16

6	Порядок роботи	19

6.1 Проведення випробування холостого ходу в трифазних трансформаторах (Рхх)	19

6.1.1 Визначення Рхх при малому напрузі збудження трифазних трансформаторів 0 і 11 груп.	19

6.1.2 Визначення Рхх трифазних трансформаторів при малому напрузі збудження від зовнішнього джерела живлення.	23

6.1.3 Визначення Рхх при номінальному трехфазном напрузі збудження, без застосування додаткових трансформаторів струму і напруги.	24

6.1.4. Визначення Рхх при номінальній напрузі збудження із застосуванням додаткових трансформаторів струму і напруги.	26

6.1.5	Визначення втрат короткого замикання при номінальних токах збудження	28

6.2 Визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання обмоток	31

6.2.1 Визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів	31

6.2.2 Визначення коефіцієнта трансформації і полярності з'єднання обмоток однофазних трансформаторів	33

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	34

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	34

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	35

10 РЕКЛАМАЦИИ	35

Цей посібник з експлуатації (РЕ) містить відомості, необхідні для експлуатації вимірювача параметрів силових трансформаторів «К540-4Р», далі - вимірювач або прилад. До таких відомостей належать інформацію про призначення і області застосування вимірювача, складі і принцип дії, підготовці до роботи, порядок роботи і технічного обслуговування.

Обслуговуючий персонал повинен мати допуск на право роботи в електроустановках з напругою понад 1000В.

Скорочення, прийняті в керівництві:

ВН, СН, НН-високе, середнє, низьке напруга;

ЕД - експлуатаційна документація

РЕ - керівництво по експлуатації

IX - виміряне значення сили струму, А;

UX - виміряне значення напруги, В;

RX - виміряне значення опору, Ом;

о.м.р. - одиниця молодшого розряду.

Рхх - втрати холостого ходу

Рххмн - втрати холостого ходу при малому напрузі

Рххнн - втрати холостого ходу при номінальній напрузі

Ркз - втрати короткого замикання

Ктр - коефіцієнт трансформації

Yн - схема з'єднання обмоток в зірку з виведеною нейтраллю

Y - схема з'єднання обмоток в зірку без виведеної нейтрали

Δнн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки низької напруги)

Δвн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки високої напруги)

# 1 Опис і робота

# 1.1 Призначення

1.1.1 Призначення вимірювача «К540-4Р» - виконання електромагнітних випробувань трансформаторів відповідно до ГОСТ3484.1.

Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» виконує наступні функції -

а) Вимірювання напруги збудження і струму холостого ходу, визначення втрат холостого ходу при малому і номінальному напрузі збудження трансформаторів. (Автоматична комутація схеми збудження при визначенні втрат холостого ходу при малому напрузі збудження передбачена тільки для трансформаторів нульової і одинадцятої груп з'єднань обмоток. Для інших груп з'єднання обмоток підключення необхідно проводити з зовнішньої комутацією обмоток трансформатора);

б)	Вимірювання напруги збудження і струму короткого замикання, визначення втрат короткого замикання.

в)	Визначення коефіцієнта трансформації;

г) Визначення групи з'єднання обмоток трифазних і однофазних трансформаторів.

В процесі вимірювання виконується контроль частоти напруги збудження та коефіцієнту форми напруги.

1.1.2 Вимірювач призначений для технічного обслуговування, ремонту, налагодження, випробувань силових трансформаторів, як в лабораторних, так і в польових умовах. Виконання виробу відповідає кліматичній категорії УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

# 1.2 Умови застосування

Вимірювач К540-4Р забезпечує виконання своїх функцій в умовах застосування відповідних групі 3 по ГОСТ 22261:

| 1.2.1 | Нормальні умови застосування |  |
| --- | --- | --- |
|  | - температура навколишнього повітря, ° С | 20 ± 5; |
|  | - відносна вологість повітря, % | 30-80; |
|  | - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) | 84-106 (630-795); |
|  | - напруга живильної мережі змінного струму, В | 220 ± 4,4; |
|  | - частота живильної мережі, Гц | 50,0 ± 0,5. |
| 1.2.2 | Робочі умови застосування: |  |
|  | - температура навколишнього повітря, С | від +5 до +40 |
|  | - відносна вологість повітря, % | до 80 при 30 ° С |
|  | - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) | 84-106,7 (630-800) |
|  | - напруга живильної мережі змінного струму, В | 220 ± 22 |
|  | - частота живильної мережі, Гц | 50 ± 1 |

# 1.3 Основні технічні дані

Основні технічні дані вимірювача К540-4Р наведені в таблицях 1-6.

Таблиця 1.

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | К540-4Р |
| 1 | Середнє напрацювання до відмови (безвідмовність), не менше, годинник | 10000 |
| 2 | Міжповірочний інтервал, не більше, місяці * | 12 |
| 3 | Габаритні розміри вимірювача, мм, не більше | 490х400х220 |
| 4 | Маса, кг, не більше | 12 |

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Режим вимірювання коефіцієнта трансформації і визначення групи з'єднання в трифазному режимі |  |
| 1а | Діапазон регулювання вихідної напруги, В | 0 ÷ 7 |
| 1в | Найбільше значення вихідного струму, А | 1,0 |
| 1с | Відмінність найбільшої і найменшої лінійних напруг не перевищує,% | 0,5 |
| 2 | Режим вимірювання втрат холостого ходу при малому напрузі |  |
| 2а | Діапазон регулювання вихідної лінійної напруги, В | 0 ÷ 380 |
| 2в | Найбільше значення вихідного струму, А | 0,3 |

Таблиця 2. Вихідні параметри внутрішнього джерела напруги

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон вимірювання сили змінного струму, А | від 0,01 до 10,0 |
| 2 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, не більше, А | 0,002 ∙ Ix + 0.001 |
| 3 | Діапазон вимірювання змінної напруги: |  |
| 3a | фазне змінна напруга, В | від 10 до 300 |
| 3b | лінійне змінна напруга, В | від 10 до 600 |
| 4 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В | 0,002 • Ux + 0.02 |
| 5 | Діапазон визначення активної потужності, без застосування трансформатора струму і / або напруги, Вт | від 0,1 до 4000 |

Таблиця 3. Параметри трифазного вимірювача напруги та струму при номінальній напрузі збудження

Таблиця 4 Параметри вимірювача напруги та струму при малому напрузі збудження від внутрішнього джерела.

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон вимірювання сили змінного струму, мА | від 10 до 300 |
| 2 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, не більше, мА | 0,002 ∙ Ix + 0,01 |
| 3 | Діапазон вимірювання змінної напруги: |  |
| 3a | фазне змінна напруга, В | від 10 до 300 |
| 3b | лінійне змінна напруга, В | від 10 до 600 |
| 4 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В | 0,002 • Ux + 0,02 |
| 5 | Діапазон визначення активної потужності, Вт | від 0,1 до 100 |

Таблиця 5	Параметри вимірювача напруги та струму при малому напрузі збудження від зовнішнього джерела.

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон вимірювання сили змінного струму, мА | від 10 до 2000 |
| 2 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, мА не більше | 0,002 ∙ Ix + 0,02 |
| 3 | Діапазон вимірювання змінної напруги: |  |
| 3a | фазне змінна напруга, В | від 10 до 300 |
| 3b | лінійне змінна напруга, В | від 10 до 600 |
| 4 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В | 0,002 • Ux + 0,02. |
| 5 | Діапазон визначення активної потужності, Вт | від 0,1 до 700 |

Таблиця 6	 Параметри трифазного вимірювача напруги при визначенні коефіцієнта трансформації і групи з'єднання.

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон вимірювання вхідної змінної напруги: |  |
| 1a | фазне змінна напруга, В | від 10 до 300 |
| 1b | лінійне змінна напруга, В | від 10 до 600 |
| 2 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В | 0,002 • Ux + 0,02. |
| 3 | Вхідний опір, не менше, кОм | 600 |
| 4 | Діапазон вимірювання вихідного змінної напруги внутрішнього джерела: |  |
| 4a | фазне змінна напруга, В | від 3 до 30 |
| 4b | лінійне змінна напруга, В | від 5 до 50 |
| 5 | Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В | 0,002 • Ux + 0,002 |
| 6 | Визначення групи з'єднання | 0,1,2 ... 11 |

Примітки: IX - виміряне значення сили струму, А;

UX - виміряне значення напруги, В;

е.м.р.- одиниця молодшого розряду.

Межі додаткової похибки, викликаної зміною температури навколишнього середовища від нормальної до будь-якої, в межах робочих значень температури, не більше половини меж допустимої основної похибки.

# 1.4 Комплектність

Склад і комплект поставки вимірювача К540-Р ннаведено в таблиці 7.

Таблиця 7

| Позначення | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| К5404-411182.110400.1ре | Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» Настанова | 1 |  |
| К5404-411182.110400.2Р | Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» | 1 |  |
| КІС-8 К5404-685621.002 | Кабель вимірювальний | 4 | довжина 8м |
| КС | Кабель мережевий | 1 | покупне |
|  | Сумка для кабелів | 1 |  |
| К5404-323229.001 | Тара транспортна | 1 |  |

Примітка: Прилад може поставлятися в максимальній комплектації або в скороченій за погодженням із замовником. Планшет або ноутбук, при необхідності, набувається і комплектується за погодженням із замовником. Коригуватися може  довжина кабелів.

1.5 Пристрій і робота вироби

1.5.1 Опис зовнішнього вигляду

Зовнішній вигляд вимірювача К540-4Р показаний на малюнку 1.1

Малюнок 1.1

1 - вхідні клеми, для вимірювання тиску при визначенні коефіцієнта трансформації і захисні, від перенапруги понад 800VAC, плавкі запобіжники;

2 - група клем для підключення зовнішнього джерела збудження до 380 В при токах до 2А. (Застосовується для вимірювання втрат холостого ходу при малому напрузі зі струмом збудження від 300 мА до 2 А);

3 - мережевий роз'єм, вимикач харчування і клема заземлення;

4 - вентилятор охолодження;

5 - клеми для проведення вимірювань параметрів трансформаторів при номінальних напругах збудження;

6 - група роз'ємів внутрішнього генератора збудження;

7 - Світлосигнальний індикатор стану вимірювача: а) постійне світіння - харчування на вимірювач подано, режим вимірювання не обраний; б) миготіння з періодом 0,5 ÷ 1 сек - виконано з'єднання з керуючим ПК, обраний режим вимірювання з подачею напруги на клеми згідно обраного режиму; в) часте миготіння, з періодом 0,1 ÷ 0,3сек - системна помилка;

8 - лицьова панель приладу К540-4Р;

1.5.2 Опис роботи вимірювача

Функціональна схема приладу показана на малюнку 1.2

Малюнок 1.2

З малюнка 1.2 видно, що прилад складається з вхідних і вихідних роз'ємів, датчиків струму і напруги і мікропроцесорної плати управління та вимірювання.

У різних режимах роботи внутрішні джерела напруги, (до 380 однофазного напруги або до 30В трифазного напруги) за допомогою плати комутації можуть підключатися до певних вихідних роз'ємів для забезпечення необхідного режиму роботи. Крім того, для роботи від зовнішнього джерела напруги передбачені відповідне клеми для підключення трифазного або однофазного збудження.

Сигнали з дільника напруги і трансформатора струму надходять на вхідний комутуючі пристрій і на мікропроцесорну плату вимірювання і управління, де обробляються за відповідним алгоритмом. Результати виміряних і обчислених значень виводяться на пов'язаний з WI-FI комп'ютер.

У приладі вимірюються струми в фазах і напруги фазні.

За цим виміряним параметрам прилад обчислює такі величини:

- напруги лінійні;

- коефіцієнт трансформації;

- частоту вхідної напруги

- потужність втрат холостого ходу і короткого замикання трансформаторів

- групу з'єднання обмоток (кут зсуву напруги обмоток високого і низького напруг в часовому позначенні);

- коефіцієнт форми напруги;

-. чергування фаз.

У приладі передбачено підключення трьох зовнішніх трансформаторів струму і трьох зовнішніх трансформаторів напруги, що дозволяє розширити величини вимірюваних струмів, напруги до меж обмежених параметрами трансформаторів струму і напруги. Коефіцієнт трансформації додаткових трансформаторів враховується мікропроцесорним модулем і на комп'ютері виводяться результати реальних параметрів випробуваного трансформатора.

Прилад може працювати з комп'ютером, ноутбуком, планшетом, що підтримують технологію WI-FI, з попередньо встановленою операційною системою Windows або Android

Встановити на смартфон або планшет з системою Андроїд програму останньої версії.

Програмне забезпечення для приладу, а також його оновлення знаходяться   у хмарних сервісах, посилання на які розміщено на передній панелі у вигляді QR коду.

Для роботи з приладом К540-4Р потрібно встановити *К540-4Р*.apk , для К540-4С, відповідно, треба встановити *К540-4С*.арк.

Для роботи в середовищі Windows потрібно встановлення програм з        розширенням .exe.

Код доступу до мережі – 90117732, або скористатися QR-кодом на передній панелі приладу. Після підключення можлива поява  повідомлення про відсутність підключення до мережі Інтернет. Треба погодитися з тим, щоб не відключатись від даної мережі. В деяких моделях, у разі не можливості налаштування зв’язку , потрібно вимкнути мобільний інтернет.

1.6 Експлуатація вимірювача

1.6.1 Після перебування приладу при температурі навколишнього середовища нижче мінус 5 ° С, він повинен бути витриманий в нормальних умовах у вимкненому стані не менше однієї години.

- 1.6.2 У разі виникнення перевантаження вимірювача за допомогою одного з каналів вимірювання слід негайно знизити напругу збудження до значення, що не приводять до перевантаження. перевантаження відображається на екрані ПК вимірювача.

- 2 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ

- 2.1 На корпусі приладу нанесено маркування - найменування приладу, № _____, рік випуску.

- 2.2 На укладальної скриньку нанесено маркування найменування приладу, № _____, рік випуску.

- 2.3 Пломбування вироби виконується метрологічним органом опечатуванням гвинта кріплення шасі приладу до корпусу, що робить неможливим несанкціоноване втручання в роботу і настройки приладу в період його експлуатації.

- Опечатування здійснюється шляхом проставлення відбитка на сургучі в передній лівій ніжці приладу на кріпильний гвинт. Опечатування виконувати пломбіром типу «стрижень» діаметром 5 мм.

- 2.4 Калібрування вимірювача виконується на підприємстві виробника за допомогою сервісної програми для ПК. Виконання програми є тільки після розтину корпусу вимірювача з порушенням цілісності пломби.

- 3 Тара і упаковка

Вимірювач разом з експлуатаційною документацією, комплект кабелів укладаються в тару транспортну.

4 Вказівки заходів безпеки

  - До роботи з вимірювачем допускаються особи, які мають групу з електробезпеки в установках з напругою вище 1000В не нижче третьої.

  - Робота з вимірником повинна виконуватися відповідно до правил техніки безпеки в електроустановках з напругою понад 1000В (ДНАОП 0.00-1.21).

УВАГА! Всі операції з підготовки до роботи, повинні виконуватись тільки при знеструмлених клемах вимірювача і об'єкта випробування.

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перш, ніж приступити до роботи з вимірювачем, необхідно:

-Вивчити справжній документ, ознайомитися зі схемою і конструкцією вимірювача;

-Провести зовнішній огляд вимірювача;

-Встановити програму з USB-флеш-накопичувача, що поставляється в комплекті з вимірником на ноутбук c ОС Windows XP і вище або планшет з системою Android. (Для планшетів встановлюється програма К540.apk, а для ноутбуків K540.exe). Далі планшет, смартфон або ноутбук буде позначатися як персональний комп'ютер (ПК).

-заземліть вимірювач;

5.1 Включення вимірювача

Підключити проводом мережевим вимірювач до промислової мережі 220В, 50Гц. Включити вимірювач, встановивши вимикач «МЕРЕЖА» (п.4 малюнок 1.1) в положення "1".

5.2 Сполучення ПК з вимірником

Підключити ПК до мережі WI-FI прилад К-540 (ім'я мережі - K540 # ХХХХХХХХ (де ХХХХХХХХ унікальний код, наприклад-d5156e4a), пароль доступу-90117732), при цьому, на час роботи з цією мережею, буде втрачена можливість доступу до іншим WI-FI мереж. Керуйтеся методикою підключення до бездротової мережі WI-FI Вашого ПК.

- 5.3 Опис основного меню вимірювача

Після запуску програми «K540» на екрані ПК відобразиться стартове вікно керуючої програми вимірювача К540-4Р, малюнок 5a.

При успішному з'єднанні ПК з вимірником в мережі K540 # хххххххх, можливо виконувати вимірювання в обраному режимі за допомогою К540-4Р. Функція Старт активна тільки при наявності WI-FI з'єднання.

При втраті з'єднання входи і виходи вимірювача переводяться в початковий стан.

9. Малюнок 5а. Струм споживаннявід внутрішньогоджерела Чергування фаз напруги частота напругизбудження. Малюнок 5б.

де: 1-Рядок вибору режиму роботи. 2-Рядок вибору типу джерела збудження трансформатора (Внутрішній / Зовнішній). 3 Рядок вибору типу з'єднання обмотки, на яку подається збудження. 4-Рядок позначення висновків обмотки, на яку подається збудження. 5 Поле для позначення результатів виміряних і обчислених значень. 6-Рядок для виведення частоти, чергування фаз, контролю рівня вхідних / вихідних напруг і струму. Перелік виведених параметрів залежить від обраного режиму і типу джерела, див. Малюнок 5б. Колір символів несе додаткову інформацію: червоний - перевантаження, сірий - малий рівень вхідного сигналу, чорний - нормальний рівень. 7-Рядок вибору режиму запуску процесу вимірювання з включенням внутрішнього джерела (Старт), відключення джерела з зупинкою вимірювання без збереження результату (Скасування) або зі збереженням результату (Стоп). 8-Рядок установки вихідної напруги внутрішнього джерела: <<, <- зменшення вихідної напруги грубо (-2%), плавно (-0,2%); >, >> - збільшення вихідної напруги плавно (+0,2%), грубо (+ 2%); 9-кнопка меню управління збереженням, експортом, видаленням результату поточної сесії вимірювань і перегляду раніше збережених.

- Порядок роботи

Порядок роботи приладу буде описаний нижче для всіх режимів при підключенні його до обмоток типу «Yн» ( «Зірка з виведеною нейтраллю).

6.1 Проведення випробування холостого ходу в трифазних трансформаторах (Рхх)

6.1.1 Визначення Рхх при малому напрузі збудження трифазних трансформаторів 0 і 11 груп.

Для проведення цих вимірювань необхідно подати напругу (зазвичай 380 В 50 Гц) на обмотку трансформатора, номінальне напруга якої понад 380 В. Так в трансформаторах 10000 / 0.4 напруга збудження подають на обмотку високої напруги (ВН), а в трансформаторах 35000/10000; 110000/35000 і т. Д. Подають на обмотку низької напруги (НН).

З огляду на різні схеми підключення обмоток НН і ВН в трикутник, слід розрізняти подачу збудливого напруги ΔВН і ΔНН (Цей вибір проводиться в рядку 3 рисунки 5)

Для проведення визначення Рхх в трифазних трансформаторах при малому напрузі збудження необхідно зібрати схему, малюнок 6.1

Малюнок 6.1

6.1.1.1 Включити вимірювач, виконавши вимоги розділу 5.

6.1.1.2 Активувати рядок 1 малюнок 5.а на екрані ПК і вибрати режим «Рхх при малому напрузі».

Малюнок 6.2

6.1.1.3 Активізувати рядок 2 рисунки 5 на екрані ПК і вибрати режим «Внутрішній джерело» (При цьому напруга 380 В буде генеруватися самим приладом К540-4Р)

6.1.1.4 Активізувати рядок 3 малюнок 5.а на екрані ПК і вибрати одну з п'яти можливих схем з'єднання обмотки, на яку буде подаватися напруга збудження (Для схеми, показаної на малюнку 6.1 необхідно вибрати Yн - зірка з виведеною нейтраллю).

Малюнок 6.3

6.1.1.5 Активізувати рядок 4 рисунки 5 на екрані ПК і вибрати одну з трьох пар комбінацій висновків обмотки, на яку буде подаватися напруга збудження (АВ, ВС, СА). Вид отриманої заставки цього режиму показаний на малюнку 6.3.

Малюнок 6.4

6.1.1.6 Активізувати поле екрану з написом «Старт» і натиснути на поле з позначкою «>>» або «>» ». Спостерігати за ростом напруги збудження, що відображається в стовпці АВ, ВС, АС малюнок 6.4.

6.1.1.7 Встановити необхідну напругу активізуючи кнопки «>>», «<<», «>» або «<».

У стовпці АВ, ВС або СА будуть відображатися результати виміряних і обчислених величин:

Кф - коефіцієнта форми напруги збудження;

U, В - напруга збудження

I, мА - струм збудження

Р, Вт - втрати холостого ходу в відповідних стержнях трансформатора (АВ, ВС або АС)

Крім того, на екрані відображається величина загального струму і частота напруги збудження.

6.1.1.8 Якщо все показані результати вимірювань задовольняють оператора - активізувати поля екрану з написом «Стоп».

При цьому результати вимірювань в обраному стовпці таблиці зберігається. Якщо результати вимірювань, з якоїсь причини, не влаштовують. Те необхідно активувати поле екрану з написом «Скасування» або повторити вимірювання.

6.1.1.9 Провести визначення втрат холостого ходу за методикою описаної в 6.1.1.5-6.1.1.7 для двох інших поєднань фаз (АВ, ВС, АС). При цьому вся таблиця, рисунок 6.4, виявиться заповненою, а в нижньому рядку буде відображатися значення загальних втрат холостого ходу при малому напрузі збудження.

Робщ = (РАВ + РВС + РАС) / 2

Порівняння отриманих результатів РАВ, РВС та РАС з результатами заводських вимірювань визначають відсутність дефектів в трансформаторі. Крім того, в справному трансформаторі необхідно дотримуватися таких співвідношення виміряних величин:

РАВ = РВС = РАС / 1.35

Результати вимірювань будуть зберігатися в оперативній пам'яті приладу до виключення його з мережі. При необхідності зберегти результати на ПК дотримуйтесь рекомендацій Додатка 1.

6.1.1.10 Для прискорення установки напруги є можливість виконувати установку значення напруги в напівавтоматичному режимі.

Послідовність дій:

- Виконати вимір тільки для АВ по п.6.1.1.2-6.1.1.7;

- Вибрати обмотку ВС, виконати Старт;

- Виконати функцію автоустановки напруги (ѻ), малюнок 6.5, напруга плавно підніметься до позначки, що було встановлено в попередньому пункті, по досягненню сталого значення напруги, зафіксувати результат виконати Стоп;

- Вибрати обмотку СA, виконати Старт;

- Виконати функцію автоустановки напруги (ѻ), напруга плавно підніметься до позначки, що було встановлено в попередньому пункті, виконати «Стоп»;

6.1.2 Визначення Рхх трифазних трансформаторів при малому напрузі збудження від зовнішнього джерела живлення.

У переважній більшості випадків для проведення цих вимірювань достатньо потужності внутрішнього джерела живлення (дивись п.2 таблиці 2). Але на практиці іноді зустрічаються трансформатори, струм збудження яких перевищує 300 мА при напрузі 380 В. В цих випадках можливо проводити вимірювання Рхх при малому напрузі, при напружених менше 380 В або скористатися більш потужним джерелом або мережевим напругою U = 380В 50 Гц.

Для проведення таких вимірювань потрібно зібрати схему малюнок 6.6.

Малюнок 6.6

Де: ТР1 - ЛАТР з струмом від 2-9 А

ТР2 - трансформатор 22/380 зі струмом навантаження близько 2 А.

К1 і К2 вимикачі.

Примітка. У крайніх випадках допускається підключити дві фази напруги. При цьому необхідно стежити за тим, щоб не торкнутися руками вихідних роз'ємів приладу і не підключити виходи приладів до заземлених частин.

Методика вимірювань Рхх в цьому режимі така ж, як описана в розділі 6.1.1, але при виконанні п. 6.1.1.3 необхідно вибрати режим «зовнішнє джерело».

6.1.3 Визначення Рхх при номінальному трехфазном напрузі збудження, без застосування додаткових трансформаторів струму і напруги.

Прилад К540-4Р дозволяє без застосування зовнішніх трансформаторів струму і напруги проводити визначення Рхх і Ркз при напружених 400В і токах до 10А.

Для виконання цих вимірювань необхідно зібрати схему малюнок 6.7.

Малюнок 6.7

де:

Т1, Т2, Т3 - автотрансформатори для вирівнювання фазних напруг порушення.

П1, П2, П3 - перемички на струм до 10 А.

А1 - трифазний вимикач.

6.1.3.1 Знеструмити трансформатори Т1 - Т3 із забезпеченням видимого розриву напруги.

6.1.3.2 Відключити перемичку П1 - П3.

6.1.3.3 Включити прилад К540-4Р і ПК як описано в розділі 5.

6.1.3.4 У рядку 1 рисунки 5 вибрати режим «Рхх при номінальній напрузі» У який з'явився з'явилася заставці цього режиму «за замовчуванням» на полях «трансформатор напруги» і «трансформатор струму» див. Малюнок 6.8 встановлені коефіцієнти трансформації рівні одиниці. (Т. Е. Додаткові трансформатори струму і напруги відсутні), т. Е. Для цього режиму змінювати ці значення не треба.

Малюнок 6.8

6.1.3.5 Подати напруги на трансформатори Т1, Т2, Т3 малюнок 6.3 і активізувати поле «Старт. При цьому в рядках АВ, ВС і АС буде відображатися лінійні і фазні напруги збудження, а в рядку «Кф» з'являться дані про масштаб форми цієї напруги.

6.1.3.6 Встановити симетричне напруга збудження фаз АВ, ВС і АС ручками регуляторів Т1 - Т3 (380-400В)

6.1.3.7 Відключити від мережі трансформатори Т1-Т3.

6.1.3.8 Встановити перемички П1, П2 і П3 по малюнку 6.7 і подати напругу живлення на трансформатори Т1, Т2 і Т3. При цьому необхідно проконтролювати симетричність напруг порушення по рядках UфазнВ, UлінВ і при необхідності скоригувати поворотом ручок відповідних трансформаторів Т1, Т2 і Т3.

6.1.3.9 У рядках таблиці з'явиться значення струму збудження (I, А) і втрат в рядок (Р, Вт). Ці значення можуть бути і негативними і ніякого значення не мають.

Результатом вимірювань є величина в рядку Робщ.

Поля екрану «Старт» і «Стоп» в цьому режимі починають і припиняють вимірювання, але не знімають напругу з навантаження.

6.1.4. Визначення Рхх при номінальній напрузі збудження із застосуванням додаткових трансформаторів струму і напруги.

При токах напруги вище 10А і напружених вище 400В для проведення таких вимірювань зібрати схему малюнок 6.9 дотримуючись фазировку трансформаторів струму і напруги.

Малюнок 6.9

де:	Т1-Т3- автотрансформатори відповідають потужності.

Т4-Т6- підвищувальні трансформатори, з'єднані в зірку.

Т7-Т9- вимірювальні трансформатори напруги.

Т10-Т11- вимірювальні трансформатори струму.

Тр випробовуваний трансформатор.

Детально, вимоги до елементів схеми малюнок 6.9 викладено в ГОСТ 3484.1.

Методика проведення цих вимірювань практично нічим не відрізняється від описаної в розділі 6.1.3.

6.1.4.1 Включити прилад К540-4Р і ПК як описано в розділі 5.

6.1.4.2 У рядку 1 рисунки 5 вибрати режим «Рхх при номінальних напругах». У що з'явилася заставці, цього режиму, на полях «трансформатор напруги» і «трансформатор струму» див. Малюнок 6.8 встановити коефіцієнти трансформації застосованих трансформаторів напруги та струму.

6.1.4.3 Відключити випробуваний трансформатор від схеми збудження малюнок 6.9 (точки А, В, і С)

6.1.4.4 Подати напруги на трансформатори Т1, Т2, Т3 малюнок 6.9 і активізувати поле «Старт». При цьому в рядках АВ, ВС і АС буде відображатися лінійні і фазні напруги збудження, а в рядку «Кф» з'являться дані про масштаб форми цієї напруги.

6.1.4.5 Встановити симетричне напруга збудження фаз АВ, ВС і АС ручками регуляторів Т1 - Т3

6.1.4.6 Відключити від мережі трансформатори Т1-Т3.

6.1.4.7 Підключити випробуваний трансформатор до схеми збудження малюнок 6.4 (точки А, В, і С) і подати напругу живлення на трансформатори Т1, Т2 і Т3. При цьому необхідно проконтролювати симетричність напруг порушення по рядках UфазнВ, UлінВ і при необхідності скоригувати поворотом ручок відповідних трансформаторів Т1, Т2 і Т3.

6.1.4.8. У рядках таблиці малюнок 6.4 з'явиться значення струму збудження (I, А) і втрат в рядок (Р, Вт).

Ці значення можуть бути і негативними і ніякого значення не мають. Результатом вимірювань є величина в рядку «Робщ».

Поля екрану «Старт» і «Стоп» в цьому режимі припиняють і починають вимірювання, але не знімають напругу з навантаження.

6.1.5	Визначення втрат короткого замикання при номінальних токах збудження

Для вимірювання втрат короткого замикання при номінальних токах збудження слід зібрати схему малюнок 6.11

Малюнок 6.11

Де: П1, П2 закорачивающие перемички відповідного перетину.

Примітки.

1.	Визначення Ркз зазвичай проводять при токах збудження більше 10А і застосування трансформаторів токах в схемі малюнок 6.11 практично завжди необхідний.

2.	напругазбудження при вимірах Ркз зазвичай не перевищує 400В і в більшості випадків трансформаторів Т4-Т9 не потрібно. У тому випадку напруги і струмі збудження вимірюються як показано на малюнку 6.12.

Малюнок 6.12

Принцип визначення Ркз нічим не відрізняється від вимірювання Рхх при номінальному збудженні.

6.1.5.1 Включити прилад К540-4Р і ПК як описано в розділі 5.

6.1.5.2 У рядку 1 рисунки 5 вибрати режим «Ркз при номінальній напрузі». У що з'явилася заставці цього режиму на полях «трансформатор напруги» і «трансформатор струму», див. Рисунок 6.13, встановити коефіцієнти трансформації застосованих трансформаторів струму.

Малюнок 6.1

6.1.5.3 Відключити випробуваний трансформатор від схеми збудження малюнок 6.4 (точки a, b, і c)

6.1.5.4 Подати напруги на трансформатори Т1, Т2, Т3 малюнок 6.12 і активізувати поле «Старт». При цьому в рядках АВ, ВС і АС буде відображатися лінійні і фазні напруги збудження, а в рядку «Кф» з'являться дані про масштаб форми цієї напруги.

6.1.5.5 Встановити симетричне напруга збудження фаз АВ, ВС і АС ручками регуляторів Т1 - Т3 (величина напруги встановлюється на рівні кількох десятків вольт.

6.1.5.6 Відключити від мережі трансформатори Т1-Т3.

6.1.5.7 Підключити випробуваний трансформатор до схеми збудження малюнок 6.12 (точки А, В, і С) і подати напругу живлення на трансформатори Т1, Т2 і Т3. При цьому необхідно проконтролювати симетричність напруг порушення по рядках UфазнВ, UлінВ і при необхідності скоригувати поворотом ручок відповідних трансформаторів Т1, Т2 і Т3.

(Вимірювання Ркз проводять при заздалегідь визначеному струмі збудження. Для його установки необхідно плавно, по черзі піднімати напругу на всіх фазах до установки симетричних струмів збудження)

6.1.5.8 У рядках таблиці з'явиться значення струму збудження (I, А) і втрат в рядок (Р, Вт).

Результатом є величина в осередку Pобщ.

Поля екрану «Старт» і «Стоп» в цьому режимі припиняють і починають вимірювання, але не знімають напругу з навантаження.

6.2 Визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання обмоток

6.2.1 Визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання обмоток трифазних трансформаторів

6.2.1.1 Виконати вимоги розділу 5

6.2.1.2. Зібрати схему малюнок 6.14а.

6.2.1.3 Активувати рядок 1 рисунки 5 на екрані ПК і вибрати режим «Коефіцієнт трансформації і група сполуки. обмоток »і вибрати« Відведення 1 », малюнок 6.15.

Малюнок 6.14а

Малюнок 6.14б.

де:

W1 - обмотка низької напруги вимірюваного трансформатора.

W2 - обмотка високої напруги вимірюваного трансформатора.

Збудливу трифазну напругу величиною до 30 В генерується в самому приладі К540-4Р і подається на вихідні роз'єми «U вих» 2 малюнок 1.1. Напруга з обмотки високої напруги подається на вхідні роз'єми «Uвх» 7 малюнок 1.1 приладу.

Малюнок 6.15

6.2.1.4 Активізувати поле екрану з написом «Старт» і натиснути на поле з позначкою «>>». Спостерігати за ростом напруги збудження, що відображається в стовпці АВ, ВС, АС малюнок 6.16. Не допускати перевищення рівня напруги вище 400В на будь-якій обмотці, підключеної до вимірника.

Малюнок 6.16

6.2.1.5 Визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання обмоток для трансформаторів з відводами

Для прискорення установки напруги є можливість виконувати установку значення напруги в напівавтоматичному режимі.

Послідовність дій:

- Виконати випробування для «Відведення 1» по п. 6.2.1.3, 6.2.1.4

- Переключити відгалуження обмоток, за допомогою РПН або БПВ Вибрати «Відведення 2», рісунок6.15, виконати Старт;

- Виконати функцію автоматичного  встановлення напруги (ѻ), напруга плавно підніметься до позначки, що було встановлено в попередньому пункті, по досягненню сталого значення напруги, зафіксувати результат виконати Стоп;

6.1.5. Якщо необхідно виконати визнчення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання на інших відводах обмотки, то слід вибрати наступний відвід, повторюючи операції попереднього пункту.

Результат визначення коефіцієнта трансформації і групи з'єднання для кожного відведення відображається в рядках «Кт» і «Група».

6.2.2 Визначення коефіцієнта трансформації і полярності з'єднання обмоток однофазних трансформаторів

Для проведення цих вимірів необхідно зібрати схему малюнок 6.14б.

Порядок проведення вимірювань не відрізняється від наведеного в п.п.6.1.6.1-6.1.6.3.

Результат визначення коефіцієнта трансформації і полярності відображається в рядках «Кт» і «Група» фази АВ (А).

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Вимірювач повинен зберігатися в закритих приміщеннях в умовах, відповідних умов його експлуатації. При зберіганні в умовах підвищеної вологості слід зберігати в транспортній тарі підприємства - виробника.

7.2 У приміщенні для зберігання не повинно бути пилу і парів агресивних рідин, що викликають корозію.

7.3 Транспортування вимірювач в транспортній тарі підприємства - виробника може здійснюватися водним, залізничним, автомобільним (по дорогах з удосконаленим покриттям) і авіаційним (в герметичних відсіках) транспортом. При цьому слід вживати заходів, що запобігають вимірювач від ударів і мимовільних рухів.

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Вимірювач «К540-4Р» зав. № ______, відповідає обов'язковим вимогам державних стандартів, вимогам діючої технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску ________________________

М.П.

Підпис особи, відповідальної за приймання ________________________

Виробник ФОП Бутко Михайло Васильович, м. Харків, Україна

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

9.1	Підприємство-виробник (постачальник) гарантує працездатність (збереження експлуатаційних характеристик) вимірювача «К540-4Р» протягом 12 місяців з дня передачі замовнику.

9.2	В період гарантійного терміну експлуатації виробник виробляє безкоштовний ремонт і його приладдя, що вийшли з ладу, за умови, що споживачем не були порушені правила експлуатації.

Гарантія не поширюється на обладнання з механічними дефектами, отриманими в результаті недбалої транспортування і експлуатації.

9.3	Після закінчення гарантійного терміну виробник здійснює сервісне обслуговування за окремим договором.

10 РЕКЛАМАЦИИ

При виникненні несправності вимірювач «К540-4Р» слід переслати постачальнику в повному комплекті з додатком рекламації, написаної в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням наступних даних:

- тип і зав. номер приладу;

- зовнішній прояв несправності;

- прізвище особи, яка заповнила рекламацію;

- зворотну адресу і контактний телефон.

Увага! У схему вимірювача можуть бути внесені зміни, які не впливають на його технічні характеристики. Зовнішній вигляд окремих вузлів поставляється апарату може відрізнятися від наведених у керівництві з експлуатації.