комплект приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС (К540-4ПС) паспорт К5404-411182.1104001 PС

Зміст

1	Опис і робота	4

1.1	Призначення.........................................................................................................,,,,,,,,................................ 5

1.2	Умови застосування	5

1.3	Основні технічні дані комплекту приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС	5

1.4	Комплектність	9

2	Маркування та пломбування	9

3	Тара та упаковка	10

4	Вказівки заходів безпеки	10

5	ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	10

6	СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ	11

7	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	12

8	РЕКЛАМАЦІЇ	12

Паспорт, на  комплект приладив  для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС, містить технічні дані комплекту приладів та їх склад.

В склад комплекту включають в себе вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» та вимірювач електричного опору обмоток трансформаторів «Міліомметр К540-4С» (далі - вимірювач або прилад).

Обслуговуючий персонал повинен мати допуск на право роботи в електроустановках з напругою понад 1000В.

Скорочення, прийняті в керівництві:

ВН, СН, НН-висока, середня, низька напруга;

ЕД - експлуатаційна документація

НЕ – настанова щодо експлуатування

IX - виміряне значення сили струму, А;

UX - виміряне значення напруги, В;

RX - виміряне значення опору, Ом;

о.м.р. - одиниця молодшого розряду.

Рхх - втрати неробочого ходу

Рххмн - втрати неробочого ходу за зниженої напруги

Рххнн - втрати неробочого ходу за зниженої напруги

Ркз - втрати короткого замикання

Ктр - коефіцієнт трансформації

Yн - схема з'єднання обмоток в зірку з виведеною нейтраллю

Y - схема з'єднання обмоток в зірку без виведеної нейтрали

Δнн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки низької напруги)

Δвн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки високої напруги)

# 1	Опис і робота

1.1	Призначення

Призначення комплекту «К540-4РС» - виконання електромагнітних випробувань трансформаторів всіх схем і груп з'єднання відповідно до ГОСТ3484.1. Прилади ,що входять до складу комплекту вимірювача «К540-4Р» і «Міліомметр К540-4С» можуть бути використані, як спільно, так і окремо, відповідно до їх функціональним призначенням.

1.1.1 Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» виконує наступні функції -

а) Вимірювання струму і втрат неробочого ходу за зниженої напруги і номінальній напрузі збудження трансформаторів (автоматична комутація схеми збудження при вимірюванні втрат неробочого ходу за зниженої напруги збудження передбачена тільки для трансформаторів нульової і одинадцятої груп з'єднань обмоток. Для інших груп з'єднання обмоток ці вимірювання необхідно проводити з зовнішньої комутацією обмоток трансформатора);

б) Вимірювання струму і втрат короткого замикання;

в) Вимірювання коефіцієнта трансформації;

г) Визначення групи з'єднання обмоток трифазних і однофазних трансформаторів;

д) Вимірювання опору обмоток трансформаторів постійного струму.

В процесі вимірювання виконується контроль частоти напруги збудження та коефіцієнту форми напруги.

1.1.2 Вимірювач електричного опору обмоток трансформаторів «Міліомметр К540-4С» призначений для вимірювання активного електричного опору постійному струму обмоток силових трансформаторів в лабораторних і польових умовах.

1.1.3 Комплект призначений для технічного обслуговування, ремонту, налагодження, випробувань силових трансформаторів, як в лабораторних, так і в польових умовах. Виконання виробу відповідає кліматичній категорії УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

1.2	Умови застосування

Комплект приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС забезпечує виконання своїх функцій в умовах застосування відповідних групі 3 по ГОСТ 22261:

| .2.1 | Нормальні умови застосування |  |
| --- | --- | --- |
|  | - температура навколишнього повітря, ° С | 20 ± 5; |
|  | - відносна вологість повітря, % | 30-80; |
|  | - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) | 84-106 (630-795); |
|  | - напруга мережі живлення змінного струму, В | 220 ± 4,4; |
|  | - частота напруги мережі живлення , Гц | 50,0 ± 0,5. |
| 1.2.2 | Робочі умови застосування: |  |
|  | - температура навколишнього повітря, С ° | від +5 до +40 |
|  | - відносна вологість повітря, % | до 80 при 30 ° С |
|  | - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) | 84-106,7 (630-800) |
|  | - напруга мережі живлення змінного струму, В | 220 ± 22 |
|  | - частота напруги мережі живлення , Гц | 50 ± 1 |

1.3	Основні технічні дані комплекту приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС

Основні технічні дані наведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

| № | Найменування параметра або характеристики | значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К540-4Р | К540-4С |
| 1 | Середнє напрацювання до відмови (безвідмовність), не менше, годинник | 10000 | 10000 |
| 2 | Міжповірочний інтервал, не більше, місяці | 12 | 12 |
| 3 | Габаритні розміри вимірювача, мм, не більше | 490 × 400 × 220 | 350х310х155 |
| 4 | Маса, кг, не більше | 12 | 5 |

1.3.1 Основні технічні дані вимірювача К540-4П наведені в таблицях 1.2-1.6

Таблиця 1.2 Параметри внутрішнього джерела напруги

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Режим вимірювання коефіцієнта трансформації і визначення групи з'єднання в трифазному режимі. 1а; Діапазон регулювання вихідної напруги, В; 0 ÷ 12±3. 1в; Найбільше значення вихідного струму, А; 1,0. 1с; Відмінність найбільшої і найменшої лінійних напруг не перевищує,%; 0,5. 2; Режим вимірювання втрат неробочого ходу за зниженої напруги. 2а; Діапазон регулювання вихідної напруги, В; 0 ÷ 380. 2в; Найбільше значення вихідного струму, А; 0,3.

Таблиця 1.3 Параметри трифазного вимірювача напруги та струму при номінальній напрузі збудження

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Діапазон вимірювання сили змінного струму, А; від 0,01 до 10,0. 2; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, не більше, А; 0,002 ∙ Ix + 0,001. 3; Діапазон вимірювання змінної напруги:. 3a; фазна змінна напруга, В; від 10 до 300. 3b; лінійна змінна напруга, В; від 10 до 600. 4; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В; 0,002 • Ux + 0,02. 5; Діапазон визначення активної потужності, без застосування трансформатора струму і / або напруги, Вт; від 0,1 до 4000.

Таблиця 1.4 Параметри вимірювача напруги та струму за зниженої напруги збудження від внутрішнього джерела.

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Діапазон вимірювання сили змінного струму, мА; від 10 до 300. 2; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, не більше, мА; 0,002 ∙ Ix + 0,01. 3; Діапазон вимірювання змінної напруги:. 3a; фазна змінна напруга, В; від 10 до 300. 3b; лінійна змінна напруга, В; від 10 до 600. 4; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В; 0,002 • Ux + 0,02. 5; Діапазон визначення активної потужності, Вт; від 0,1 до 100.

Табліца1.5 Параметри вимірювача напруги та струму за зниженої напруги збудження від зовнішнього джерела.

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Діапазон вимірювання сили змінного струму, мА; від 10 до 2000. 2; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного струму, мА не більше; 0,002 ∙ Ix + 0,02.. 3; Діапазон вимірювання змінної напруги:. 3a; фазна змінна напруга, В; від 10 до 300. 3b; лінійна змінна напруга, В; від 10 до 600. 4; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В; 0,002 • Ux + 0,02. 5; Діапазон визначення активної потужності, Вт; від 0,1 до 700.

Примітки: Iх - виміряне значення сили струму, А, мА;

Uх - виміряне значення напруги, В;

Табліца1.6 Параметри трифазного вимірювача напруги при визначенні коефіцієнта трансформації і групи з'єднання.

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Діапазон вимірювання змінної напруги:. 1a; фазна змінна напруга, В; від 10 до 300. 1b; лінійна змінна напруга, В; від 10 до 600. 2; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В; 0,002 • Ux + 0,02. 3; Вхідний опір, не менше, кОм; 600. 4; Діапазон вимірювання змінної напруги від внутрішнього джерела:. 4a; фазне змінна напруга, В; від 1 до 15. 4b; лінійне змінна напруга, В; від 1 до 25. 5; Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної напруги, не більше, В; 0,002 • Ux + 0,002. 6; Визначення групи з'єднання; 0,1,2 ... 11.

1.3.2	Основні технічні дані вимірювача К540-4С наведені в таблиці 1.7

Таблиця 1.7 Основні технічні дані вимірювача К540-4С

№; Найменування параметра або характеристики; значення. 1; Межі вимірювання опору, Ом; Від 0,0010 до 2000. 2; Максимальне значення напруги, В; 48 ± 2. 3; Межа абсолютної основної похибки вимірювання опору, Ом не більше; 0,005 • Rx + 1 о.м.р.. 4; Максимальний струм через обмотку, А; 1,0 ± 0,1.

Межі додаткової похибки, викликаної зміною температури навколишнього середовища від нормальної до будь-якої, в межах робочих значень температури, повинні бути не більше половини меж допустимої основної похибки.

1.4	Комплектність

Склад і комплект поставки виробу К540-4РСнаведено в таблиці 1.8

Таблиця 1.8

| позначення | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| К5404-411182.1104001 PС | Комплект приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів К540-4РС Паспорт | 1 |  |
| К5404-411182.110400.1РЕ | Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» Настанова | 1 |  |
| К5404-411182.110400.2Р | Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4Р» | 1 |  |
| КІС-8 К5404-685621.002 | Кабель вимірювальний Довжина 8м | 8 |  |
|  | Сумка для кабелів | 1 |  |
| К5404-323229.001 | Тара транспортна | 1 | покупний виріб |
| К5404C41121.001РЕ | Вимірювач електричного опору обмоток трансформаторів «Міліомметр К540-4С». Настанова | 1 |  |
| К5404С411212.002С | Вимірювач електричного опору обмоток трансформаторів «Міліомметр К540-4С». | 1 |  |
| КС | Кабель мережевий | 2 | покупний виріб |
| К5404-323229.002 | Тара транспортна |  |  |

Примітка: Комплект приладів може поставлятися в максимальній комплектації або в скороченій за погодженням із замовником. Планшет або ноутбук, при необхідності, набувається і комплектується по узгодженні з замовником. Коригуватися може і довжина кабелів.

2	Маркування та пломбування

- 2.1 На корпус приладу нанесено маркування - найменування приладу, 
заводський номер, рік випуску.

- 2.2 На укладальної скриньку нанесено маркування найменування приладу, 
заводський номер, рік випуску.

- 2.3 Пломбування вироби виконується метрологічним органом опечатуванням гвинта кріплення шасі приладу до корпусу, що робить неможливим несанкціоноване втручання в роботу і настройки приладу в період його експлуатації.

- Опечатування здійснюється шляхом проставлення відбитка на сургучі в передній лівій ніжці приладу на кріпильний гвинт. Опечатування виконувати пломбіром типу «стрижень» діаметром 5 мм.

- 3	Тара та упаковка

Прилади, разом з експлуатаційною документацією, і кабелі укладається в пакувальні ящики.

  - Кожну складову частину комплекту укладати в ящик таким чином, щоб зазори між ними і стінками ящика були заповнені амортизируючим засобом.

- Вказівки заходів безпеки

  - До роботи з вимірювачем допускаються особи, які мають групу з електробезпеки в установках з напругою вище 1000В не нижче третьої.

  - Робота з вимірником повинна виконуватися відповідно до правил техніки безпеки в електроустановках з напругою понад 1000В (ДНАОП 0.00-1.21).

УВАГА! Всі операції з підготовки до роботи, повинні виконуватись тільки при знеструмлених клемах вимірювача і об'єкта випробування.

- ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

5.1 Вимірювач повинен зберігатися в закритих приміщеннях в умовах, відповідних умов його експлуатації. При зберіганні в умовах підвищеної вологості слід зберігати в транспортній тарі підприємства - виробника.

5.2 У приміщенні для зберігання не повинно бути пилу і парів агресивних рідин, що викликають корозію.

5.3 Транспортування вимірювач в транспортній тарі підприємства - виробника може здійснюватися водним, залізничним, автомобільним (по дорогах з удосконаленим покриттям) і авіаційним (в герметичних відсіках) транспортом. При цьому слід вживати заходів, що запобігають вимірювач від ударів і мимовільних рухів.

# 6	СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

вимірювач:

«К540-4Р» 	зав. 	№ ______________,

«К540-4С» 	зав. 	№ ______________ відповідає обов'язковим вимогам державних стандартів, вимогам діючої технічної документації та визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску ________________________

Підпис особи, відповідальної за приймання	________________________

М.П.

Виробник ФОП Бутко Михайло Васильович, м. Харків, Україна
7	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

7.1	Підприємство-виробник (постачальник) гарантує працездатність (збереження експлуатаційних характеристик) вимірювача «К540-4Р», «К540-4С» протягом 12 місяців з дня передачі замовнику.

7.2	В період гарантійного терміну експлуатації виробник виконує безкоштовний ремонт і його приладдя, що вийшли з ладу, за умови, що споживачем не були порушені правила експлуатації.

Гарантія не поширюється на обладнання з механічними дефектами, отриманими в результаті недбалої транспортування і експлуатації.

7.3	Після закінчення гарантійного терміну виробник здійснює сервісне обслуговування за окремим договором.

# 8	РЕКЛАМАЦИИ

При виникненні несправності вимірювач «К540-4Р» або «К540-4С» слід переслати постачальнику в повному комплекті з додатком рекламації, написаної в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням наступних даних:

- тип і заводський номер приладу;

- зовнішній прояв несправності;

- прізвище особи, яка заповнила рекламацію;

- зворотну адресу і контактний телефон.